一、LRH系列生化培养箱​——大屏幕液晶显示无氟环保
用途概述
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。

[image: image1.png]Ny Vg Mg iy 1,7
\\\! R\\ \\hh\\\\\\\
A IH I
I
I H
LI

LA H
71717




产品特点
n双温室恒温结构，让箱内气流首先在预热室内进行初步交换混合，在通过静音风机送入样品室，此类反复循环，确保样品处于均匀的样品室内。并严格检测风量的送入风量，防止样品因水分流失过快，实验不合格。

n双门结构，在做实验时需要观察箱内样品变化和样品需要稳定的实验环境时，双门结构可解决开门不影响箱内温度和样品实验观察无死角。

n压缩机大小制冷量，自主研发大小制冷量系统，设备需要低温时大制冷量开启，设备快速降温，到达温度后设备自动切换为小制冷量，多余冷量对压缩机降温，使设备对运行环境无苛刻要求。（环保健康倡议，使用134a,无氟制冷剂，高效，节能，令环境更健康！）

n控制显示系统，采用大液晶彩屏，显示温度和设定温度使用不同颜色代表，一目了然的观察到设备的实际运行状态。

n核心部件，国内知名品牌压缩机，国内知名品牌静音风机，依必安冷柜风机，高精度数控机床钣金加工。
标准配置
内胆：不锈钢材质（ASTM304）

内部：不锈钢搁板镀锌（70L至150L：2块，250L至500L：3块）

箱体：冷轧钢板成型喷塑

仪表：大液晶彩屏控制器

插头：可选

安装：所有型号均配备可锁定移动脚轮（2万向带锁，2定向）

选配件
独立限温控制器
BOD专用插座
嵌入式打印机
RS485接口和专用软件

测试孔25mm/50mm/100mm

技术参数
	项目
	LRH-70F
	LRH-150F
	LRH-250F
	LRH-500F
	LRH-1000F

	电源电压
	AC220V  50HZ/10A
	AC220V 50HZ/25A

	控温范围
	0~65℃

	恒温波动度
	高温±0.3℃  低温±0.5℃

	温度均匀度
	±1.2℃(空载25℃）

	温度分辨率
	0.1℃

	输入功率
	400W
	700W
	1150W
	2050W
	4100W

	内胆尺寸
W×D×H(mm)
	450×320×500
	480×390×780
	580×500×850
	700×700×1020
	1050*590*1610

	外形尺寸
W×D×H(mm)
	575×545×1070
	605×625×1350
	710×785×1555
	825×995×1780
	1410*890*1950

	容积
	70L
	150L
	250L
	500L
	1000L

	载物托架 （标配）
	2pcs
	3pcs

	定时范围
	1~9999min


性能
注：参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。
可根据用户需求定制1000L及其它定制非标准类培养箱（定制产品周期为订单确认后30到40个工作日）。
产品以实样为准，图片仅供参考

上海精若科学仪器有限公司            网址：http://www.shjr17.com               联系电话  1861617024 

