
                    鼓 风 干 燥 箱
使

用

说

明 

书

上海精若科学仪器有限公司
●此＂使用说明书＂务请送至最终操作人员手中！

●在开始操作之前务请阅读并理解＂使用说明书＂的全部内容．对于误操作而引起的不良后果，本公司概不负责。

●＂使用说明书＂中的内容在今后可能进行变更与完善，到时公司将不另行通知，敬请谅解。

●客户在使用过程中如发现异常现象，请及时与本公司联系。

●阅读＂使用说明书＂请妥善保管以随时查阅，同时请务必填妥并寄出您的保修卡（寄公司售后服务中心）。

●本产品的最终解释权归本公司所有。

目   录

安全提示…………………………………………………………2
适用范围…………………………………………………………3
产品描述…………………………………………………………3
工作条件…………………………………………………………3
技术参数…………………………………………………………4

使用说明…………………………………………………………5
产品维护保养及注意事项………………………………………7
其它………………………………………………………………7
附录………………………………………………………………8
电气连接图………………………………………………………8
（一）   　！　安全提示 SHAPE \* MERGEFORMAT 



请用户务必遵守以下所列各项安全注意事项

干燥箱必须有效接地。

使用与干燥箱要求一致的电源。

不允许随意接长或剪短产品电源线。

不允许放易燃、易爆、易挥发及含有腐蚀性的物品进行干燥烘培。

高温时（≧75℃）不允许触摸干燥箱的箱门、观察窗，以免烫伤。

不得将手或物件随意插入进风或出风口。

干燥箱出现故障时，务必请专业人员进行维修。严禁自行拆开，否则后果自负！

安全警告

1、必须充分阅读理解干燥箱使用说明书后，才可进行操作。

2、更换熔断器及电器部分维修时必须拔下电源插头。

3、干燥箱长期不用，必须拔下电源插头。

（二）适用范围

干燥箱供厂矿企业、大专院校、科研、医疗单位及各类实验室等物品干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。

（三）产品描述

DHG系列鼓风干燥箱由箱体、温控系统和风循环系统组成．箱体外壳采用优质钢板冲压而成，外表静电喷塑，内胆为镜面不锈钢．保温层为优质保温棉，工作室与箱门连接处用耐高温的硅胶密封圈。温控系统为PID自适应控制方式，无须控温参数调节，控制精度高，无超调。温度循环系统由加热管、鼓风机、风道组成，利用风机的运转，强迫空气对流，提高工作室温度均匀性。

（四）工作条件

1、环境温度＋5～40℃。

2、相对湿度≤85％RH。

3、大气压86～106Kpa。

4、周围无强烈震动，四周间隙大于50cm。

5、试验箱应无阳光直射和热源辐射。

6、无强烈气流流经箱体。

7、周围无高浓度的粉尘及腐蚀性物质。

（五）技术参数
	
	9030A
	9050A
	9070A
	9140A
	9240A

	电源电压
	AC（220±22）V （50±1）HZ

	控温范围
	RT+10～250℃

	温度分辨率
	0.1℃

	恒温波动度
	±1.0℃

	输入功率（W)
	850W
	1100W
	1500W
	2050W
	2500W

	定时范围
	（1～9999）min

	内胆尺寸（mm )
	340*320*320
	420*350*390
	450*400*450
	550*450*550
	600*595*650

	外形尺寸（mm )
	625*530*490
	710*610*520
	735*625*620
	830*650*715
	880*800*930

	容积
	30L
	50L
	80L
	136L
	220L

	载物托架
	2pcs


	
	9035A
	9055A
	9075A
	9145A
	9245A

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	电源电压
	（220±22）V　　（50±1）HZ

	控温范围
	RT+10℃～300℃

	温度分辨率
	0.1℃

	恒温波动度
	±1.0℃

	输入功率（W)
	850W
	1100W
	1550W
	2050W
	2450W

	定时范围
	（1～9999）min

	内胆尺寸（mm )
	340*320*320
	420*395*350
	450*400*450
	550*450*550
	600*595*650

	外形尺寸（mm )
	620*530*490
	720*590*520
	740*618*630
	830*650*715
	940*795*990

	载物托架
	2pcs


使用说明

面板指示
                                       



指示灯定义

1．“RUN/AT”指示灯：运行时此灯点亮，运行结束时熄灭；自整定时此灯闪烁。

2．“OUT”指示灯：有加热输出此灯点亮，反之熄灭。

3．“ALM”指示灯：超温报警时此灯点亮，反之熄灭。

操作及使用方法

1．控制器上电，显示窗上排显示“分度号（P,C,K,S）”，下排显示“量程值”，约3秒后进入到正常显示状态。

2．温度及恒温时间的参看与设定

点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示窗下排显示提示符“SP”，上排显示温度设定值（先个位值闪烁），如图1，可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“设定”键，进入到恒温时间设定状态，显示窗下排显示提示符“St”，如图2，上排显示恒温时间设定值（先个位值闪烁），可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。


图1                             图 2                              图 3

    ET=0时，无定时功能，设定时间不显示。当恒温时间设为“0”时，表示没有定时功能，控制器连续运行，显示窗下排显示温度设定值；当ET=1时，显示窗口下排显示运行时间，并且点亮的小数点闪烁，仪表上电，定时器就开始计时。当ET= 2时，显示窗口下排显示运行时间，并且点亮的小数点闪烁，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时。

若En=0时，时间到，运行结束，显示窗口下排显示“End”，蜂鸣器鸣叫30秒钟，关所有输出；

若En=1时，时间结束，显示窗口显示运行时间 ，蜂鸣器鸣叫30秒钟，温度继续恒温；

运行结束后，长按“移位/再运行”键3秒可重新启动定时器运行。  

3．超温报警时，蜂鸣器连续鸣叫，“ALM”报警灯点亮。若由于改变温度设定值而产生超温报警，“ALM”报警灯点亮，但蜂鸣器不鸣叫。

4．蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

5．“移位/自整定”键：在非设定状态长按此键6秒可进入或退出系统自整定；在设定状态点击此键可使设定值移位闪烁修改。

      6．“减小/再运行”键：在非设定状态，当运行结束后，长按此键3秒可重新启动运行；在设定状态点击此键可使设定值递减，长按此键可使设定值连续递键。

7．“增加/背光”键：在非设定状态点击此键可使液晶屏背光点亮或熄灭（此功能只有液晶系列拥有）；在设定状态点击此键可使设定值递加，长按此键可使设定值连续递加。

8．在设定状态下若1分钟之内无任何键按下，控制器会自动返回到正常显示状态。

9．若控制器显示窗上排显示“----”，表示温度传感器或控制器本身故障，请仔细检查温度传感器及其接线。

系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在非设定状态下长按“移位/自整定”键6秒后进入到系统自整定程序，“RUN/AT”指示灯闪烁，自整定结束后该指示灯停止闪烁，控制器会得到一组更佳的系统PID参数，参数值自动保存。在系统自整定过程中长按“移位/自整定”键6秒后可中止自整定程序。

在系统自整定过程中若有超温报警，“ALM”报警灯不亮，蜂鸣器也不鸣叫，但加热报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中“设定”键无效。在系统自整定过程中无论是否有恒温时间设定，控制器显示窗下排总是显示温度设定值。

温度内部参数的参看与设定

长按设定键约3秒，控制器显示窗下排显示密码提示符“Lc”，如图3，上排显示密码值，通过增加、减少和移位键，修改到所需的密码值。再点击设定键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到温度内部参数设定状态，再点击设定键可以依次修改各个参数。再长按设定键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。

内部参数表 -1

	参数指示
	参数名称
	参数功能说明
	（范 围）出厂值

	Lc- 
	密码
	“Lc=3”时可查看并修改参数值。
	0

	AL-
	超温

偏差报警
	当“温度测量值>温度设定值+AL”时，报警灯亮，蜂鸣器鸣叫（参见五.3），断开加热输出。
	(0～100℃)
5

	T-
	控制周期
	加热控制周期。
	(1～60秒)  

	P-
	比例带
	时间比例作用调节。
	(1.0～量程值) 35

	I-
	积分时间
	积分作用调节。
	(1～1000秒) 200

	d-
	微分时间
	微分作用调节。
	(0～1000秒) 200

	Pb-
	零位调整
	修正传感器（低温）测量时产生的误差。

Pb=实际温度值-仪表测量值
	(-50～50℃)

0

	PK-
	满度调整
	修正传感器（高温）测量时产生的误差。

PK=1000*（实际温度值-仪表测量值）/仪表测量值
	(-999～999) 0

	Et-
	定时功能
	ET=0时，无定时功能；为1时上电就开始定时，为2时到设定值开始定时
	(0～2) 


内部参数表 -2

	参数指示
	参数名称
	参数功能说明
	（范 围）出厂值

	Lc- 
	密码
	“Lc=9”时可查看并修改参数值。
	0

	Co-
	关断加热输出偏差
	当“温度测量值≥温度设定值+Co”时，关断加热输出。
	(0.0～50.0℃) 5.0

	Hn-
	恒温计时方式
	0：分钟计时；1：小时计时
	(0～1) 0

	En-
	运行结束恒温
	En=0运行结束关输出；

En=1运行结束继续恒温；
	(0～1) 0

	Lt-
	最大功率输出
	加热输出的最大功率百分比；
	(0～100)100

	oP-
	门控功能
	0：关闭开门判断功能；1：开启开门判断功能。  注3
	(0～1) 1

	rH-
	量程值
	根据温度测量范围设定。
	250


内部参数表 -3（液晶系列此参数表作为标配，数码系列此参数表作为选配）

	参数指示
	参数名称
	参数功能说明
	（范 围）出厂值

	Lc- 
	密码
	“Lc=23”时可查看并修改参数值。
	0

	bd-
	内部参数
	客户需按照出厂值运作。
	(0～1)0

	Ad-
	通讯地址
	本机的通讯地址。
	(1～32) 1

	p-t
	打印间隔
	p-t=0时，不打印。
	(0～9999) 0秒


通讯连接（可同时连接32台此系列控制器）

（七）产品维护保养及注意事项

1.干燥箱每一次使用结束后，应先关电源开关，再拔电源插头。

2.箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利于箱体内空气循环。

3.干燥结束后，打开箱门，待箱体完全冷却后，取出物品。

4.干燥箱应经常保持清洁，长期不用应套好塑料袋防尘罩，放在干燥室内。

（八）其它

干燥箱经包装后，用户在遵守贮存和使用规则的条件下，从出厂之日起一年内产品不能正常工作，本公司无偿为用户修理产品和零件。 

九.附录

	故障现象
	故障原因
	处理方法

	开机仪表不上电
	电源开关坏
	更换开关

	
	保险丝接触不良或损坏
	若接触不良，可重新装好，若损坏必须检查电路有无短路故障，故障排除后，方可更换保险丝

	
	电源插头无电或插头接触不良
	重新插，或更换插孔或插头

	仪表显示＂－－－＂并发出鸣叫声
	传感器坏或接触不良或温控仪损坏
	检查传感器是否完好，是否接触好，如传感器正常（PT100),则可能是温控仪损坏，更换温控仪

	不升温
	定时设置错误
	重新设置

	
	温控仪坏
	更换温控仪

	
	三相电源缺相或固态继电器坏（适用于9420或9620）
	检查三相电源，更换固态继电器

	
	加热管接线脱落或损坏
	修复或更抽加热管（更换同规的电热管）

	噪声大
	风叶没装好
	重新装

	
	电机坏
	更换电机

	温度误差大或失控
	out灯不亮，温度上升
	可控硅击穿，更换同型号可控硅

	
	风机未开或不转
	找开可更换鼓风机

	
	使用环境温度与设置温差过小
	最低RT+10度

	
	PT100接触不良或损坏
	更换PT100

	
	Pb.PK调整不准
	重新调整设置Pb．PK


仪表接线图 SHAPE \* MERGEFORMAT 






(9030,9050,9070,9035,9055,90759260)         (9140,92409145,9245,9265)
项目 





指标 





型号 





项目 





指标 





型号 








14

